Desfibrilador con marcapaso

Definición

1. Monitor desfibrilador con marcapaso de operación sencilla con

controles independientes para el monitor, desfibrilador y

marcapaso.

Descripción

2. Dimensiones ancho 415mm x fondo 320 mm alto 130 mm.

3. Peso 6.1 Kg.

4. Carga los 360 Joules en menos de 7 segundos (con batería) 15

segundos sin batería.

5. Indicador de carga visible y audible.

6. Desfibrilación a manos libres:

Electrodos todo en uno: monitor y desfibrilador mediante el mismo

electrodo.

7. Pantalla del monitor de LCD brillante con retroiluminación de 165

mm (monocromática).

8. Impresora incluida, registra la fecha, hora, ritmo cardiaco, trazo del

ECG, tamaño, respuesta de frecuencia y energía liberada.

9. Impresión del resumen integral de listado de eventos.

10. Alarmas de ritmo cardíaco, seleccionables por el usuario y

preconfigurables.

11. Batería intercambiable y respaldo de corriente alterna.

12. Aviso de batería baja visual y audible.

13. Velocidad de recarga de la batería: 100% en 4 horas.

14. Tiempo de funcionamiento de 2.5 horas o 60 descargas de 360 J.

15. Selección de potencia

Externa: 2,5,7,10,20,30,50,70,100,150,200,300,360 J.

Interna: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50 J

16. Salida: paletas adultas, pediátricas, adaptador para manos libres.

17. Forma de onda trapezoidal precisa.

18. Sincronizador libera la energía en menos de 60 mseg.

19. Respuesta de frecuencia (seleccionable por el usuario):

modo limitado de 2 a 20 Hz,

modo monitor de 0.5 a 40 Hz,

modo diagnóstico de 0.05 a 150 Hz.

20. Rango de medición del ritmo cardiaco de 20 a 300 lpm.

21. Alarma de ritmo cardiaco seleccionable por el usuario:

Rango inferior 20 a 120 lpm

Rango superior 60 a 300 lpm

Page 3 22. Marcapaso transcutáneo externo.

23. Ritmo del marcapasos de 30 a 180 lpm.

24. Corriente de salida de 30 a 180 mA

25. Modo de marcapasos demanda y asincronico.

26. Indicadores: falla de derivación del ECG, falla de derivación de

ritmo cardiaco, marcador de ritmo en pantalla, indicador luminoso

de inicio/detención.

27. Tipo de pulso, corriente constante, rectangular.

28. Ancho del pulso de 20 ms.

29. Periodo de refracción de 250 ms.

30. Protección de salida de 360 J.

Accesorios

31. Paletas adulto

32. Paletas pediátricas (opcional)

33. Batería (MRL smartpack)

34. Cable de 3 puntas para ECG

35. Cable de corriente 120 V AC.

36. Manual del usuario.

37. Adaptador marcapasos.

Consumibles

38. Papel térmico de 50 mm

39. Adaptador multipropósito para manos libres.

40. Paquete de 3 electrodos.

41. Gel para desfibrilación.