PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| EQUIPO: LÁMPARA CIELITICA FIJA | CODIGO SIIM: |
| --- | --- |
| MARCA : CENTRA MODELO: 450 TIPO: FIJA |
| VOLTAJE: 220-118 VAC-12V-7 ADC | POTENCIA: 150 W | RESPONSABLE: USURARIO DEL EQUIPO |
| OTROS NOMBRES: LÁMPARA AUXILIAR FIJA |
| UBICACIÓN: EMERGENCIAS CIRUGÍA MENOR PROCEDIMIENTOS OBSTÉTRICOS |
| DEFINICIÓN: (DEL EQUIPO). Es un equipo que produce luz con características especiales de brillantes, y con toda una gama de flexibilidad mecánica y ópticas requeridas en cirugía. Es ideal para los procedimientos quirúrgicos menores, obstetricia y exámenes especializados. |
| ACCESORIOS DEL EQUIPO: Reflector, sistema óptico, tablero de mando, transformador de baja, sistema de montaje o plancha. |
| REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN: Corriente eléctrica de 110 v AC Batería de 12 v, fusibles de 7 Amp Elementos necesarios para obtener completo trabajo y la conexión a red. |
| SEGURIDAD ELÉCTRICA: Verifique que la instalación eléctrica sea la especificada en el manual mida las fugas de fases a tierra y compruebe que la corriente no pase de 100 . Verifique que el transfer del equipo este en la posición de la corriente que va ha usar. Si esta usando batería pruebe que tenga la carga necesaria Examine los controles y swtche que estén en buen estado |
| PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: Compruebe que la conexión a la red eléctrica este bien y que el voltaje es el adecuado, si esta usando baterías haga la misma prueba. Prenda y apague el equipo desde la caja de control; verifique la intensidad, ajuste la caja de control y obtenga diferentes niveles de intensidad Coloque la pantalla en la forma requerida por medio de los controles |
| PREPARACIÓN PARA EL TRANSPORTE Y EL ALMACENAMIENTO: Desconecte el equipo de la fuente eléctrica, (DC ó AC) retire los reflectores, límpielos y envuélvalos en material amortiguante y guárdelos en cajas de madera, Limpie el cuerpo de la lámpara, desconecte la base del techo y envuélvalo por separado y deposítelo en la mima caja de los reflectores, haga lo mismo con el cuerpo del equipo, Debe colocar en el fondo de la caja las partes más fuertes dejando los reflectores en la parte superior coloque material amortiguante entre cada uno de los elementos, Amarre la caja y coloque “este lado arriba” |

PROTOCOLOS DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| EQUIPO: | CÓDIGO SIIM: |
| --- | --- |
| MARCA : MODELO: |
| PERIODICIDAD: | DURACIÓN | RESPONSABLE: USUARIO DEL EQUIPO |
| N° | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| 1.1 | Revisar la parte mecánica del equipo | Chequee la integridad mecánica de la unidad y de cada uno de los mecanismos. |
| 1.2 | Revise la parte dinámica del equipo | Chequee los movimientos y mecanismos de posición y contrapeso |
| 1.3 | Chequee y ajuste las fuentes de luz | Verifique de acuerdo con las especificaciones del fabricante que el haz de luz tiene la potencia fijada en el manual. |
| 1.4 | Haz de luz | Chequee el correcto centrado y dispersión de la luz |
| 1.5 | Verifique funcionamiento del equipo | Una vez encendido el equipo, preste atención, a cualquier situación inusual como: No desplazamiento del brazo que sostiene la lámpara Dispositivo mecánico de la lámpara atascado Algunas fuentes de luz no llegan a su máximo umbral. El haz de luz es opaco |
| 1.6 | Solicitar servicio técnico | Llama en forma inmediata al servicio técnico en los siguientes casos: Si el equipo fue sometido a una sobre carga eléctrica Si una de sus fuentes emisoras de luz no enciende O si hay cualquier otra interferencia en el equipo |

| EQUIPO: | CÓDIGO SIIM: |
| --- | --- |
| MARCA : MODELO: |
| PERIODICIDAD: | DURACIÓN | RESPONSABLE: TÉCNICO DE MANTENIMIENTO |
| N° | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN |
| 2.1 | Verificar que el usuario este realizando las actividades de mantenimiento semanal | Preguntar al usuario las actividades de revisión que realiza y con que periocidad lo hace Observe el haz de luz de la lámpara |
| 2.2 | Realice prueba de seguridad | Mida que la corriente de fuga a tierra no supere los 100 Verifique que halla conductividad eléctrica por todas las zonas donde se desplaza la alimentación e igualmente observe que esta sea la requerida. |
| 2.3 | Limpie las fuentes de luz | Periódicamente pase algodón humedecido con agua o agentes que no afecten la pintura. |
| 2.4 | Limpie el reflector | Pásele algodón y alcohol a esta parte del equipo cada vez que le haga mantenimiento. |
| 2.5 | Limpie el lente plástico | Esta parte del equipo es muy delicado y se carga eléctricamente, por eso debe usarse agente de limpieza que elimine la electricidad estática. |
| 2.6 | Diligenciar reporte de servicio | Elabore el reporte de mantenimiento consignando los siguientes datos. Fecha, descripción del equipo, macro, modelo, serie, descripción del trabajo realizado, repuestos utilizados, observaciones. Firme el reporte y hágalo firmar de la persona que recibe el equipo, mantenimiento en sus archivos de control. |