| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD SECCION MANTENIMIENTO GENERAL PROTOCOLOS DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| --- |
| EQUIPO:ASPIRADOR CODIGO SIIM: |
| MARCA : SORENSEN MODELO: 2110 |
| PERIODICIDAD: DIARIO | DURACION | RESPONSABLE: USUARIO DEL EQUIPO |
| N° | ACTIVIDAD | DESCRIPCION |
| 1.1 | LIMPIAR EQUIPO | Remueva el polvo que se acumula en el exterior del equipo con un trapo humedecido en alcohol o un limpiador en crema convencional. Drene el filtro de la unidad diariamente. Cambie o esterilice las mangueras y la tapa del filtro bacterioestatico cada vez que sea utilizado. |
| 1.2 | REVISAR EL EQUIPO | Revise el estado de las mangueras Revise que el equipo este conectado a la red de alimentación de 110V Verificar la presencia de mensajes de alarma en el equipo. |
| 1.4 | SOLICITAR SERVICIO TECNICO | Llame en forma inmediata al servicio técnico en los siguientes casos: Si el equipo fue sometido a un esfuerzo mecánico inusual Si el equipo ha sufrido derramamiento de líquidos Si el equipo muestra mal funcionamiento Si el equipo no da reproductibilidad de resultados Si las partes del equipo están quebradas, perdidas o han sido retiradas Si el cordón o conector de alimentación muestran signos de deterioro |

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD SECCION MANTENIMIENTO GENERAL PROTOCOLOS DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| --- |
| EQUIPO:ASPIRADOR CODIGO SIIM: |
| MARCA : SORENSEN MODELO: 2110 |
| PERIODICIDAD: TRIMESTRAL | DURACION | RESPONSABLE: TECNICO DE MANTENIMIENTO |
| N° | ACTIVIDAD | DESCRIPCION |
| 2.1 | VERIFIQUE QUE EL USUARIO ESTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | Preguntar al usuario las actividades de limpieza y revisión que realiza y la periodicidad con que lo hace. Dar reinducción si es necesario sobre el procedimiento de aseo y revisión que debe realizar el usuario del equipo. |
| 2.2 | VERIFIQUE EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. | Inspeccione todos los componentes estructurales del equipo: ( Buscando sintamos de obstrucción u otras anomalías ( Verifique su funcionamiento suave y seguro. Prosiga a corregir las anomalías encontradas |
| 2.3 | LIMPIEZA O REEMPLAZO DEL FILTRO. | 1 .Utilice el equipo apropiado de protección tal como guantes y solvente. Remueva los tornillos de la lamina de metal con la herramienta apropiada de trabajo. Remueva la cumbre de la esquina. Remueva los cuatro tornillos de la cumbre con la bomba de la unidad ( El gasket de goma y el filtro se encuentran localizados debajo de la punta del plato) Remueva los filtros y lávelos con un solvente Limpie el gasket con una solución de sanitizacion. Reemplace el filtro y el gasket en una posición correcta. |
| 2.4 | REEMPLAZO DE LA VALVULA DE SALIDA. | Sitúe la válvula en posición Remueva la barra que retiene la tuerca de la maquina para mantenerla en posición. |
| 2.5 | REEMPLAZO DE LA VALVULA DE ENTRADA. | Para diferenciar estas dos válvulas la de entrada de esta marcada con una "X" en la parte inferior a la mano derecha en la esquina hacia la entrada de la cámara de aire. Reemplace la cabeza y apreté el enchufe de la cabeza de los tornillos a 30 movenciones gradualmente. |
| 2.6 | LUBRICACION DE LA BOMBA | Lubrique la bomba después de: Chequear el nivel de aceite durante largos periodos de operación. El abastecimiento de aceite en el filtro se termina durante 10 horas de operación. |
| 2.7 | MOFLE | Desensamble el mofle de escape y reemplace el filtro de fieltro cada seis meses o a las 200 horas de servicio. Al mismo tiempo reemplace el filtro de fieltro el cual esta montado en la parte de filtro de aceite. Use equipo de mantenimiento. |
| 2.8 | LIMPIADO DE BOMBA | El error más molesto puede ser corregido antes de desensamblar la bomba. Un ruido o ineficiencia de la bomba frecuentemente es nada mas serio que una aspa (o aspas) atorada en una aventura del rotor debido a un aceitado excesivo o un aceitado sucio o pesado. |
| 2.9 | DILIGENCIAR REPORTE DE SERVICIO | Elabore el reporte de mantenimiento consignando los siguientes datos: Fecha, descripción del equipo, marca, modelo, N° serie, descripción del trabajo realizado, repuestos utilizados, observaciones. (Firme el reporte y hágalo firmar de la persona que recibe el equipo, consigne la información del mantenimiento en la bitácora |

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD SECCION MANTENIMIENTO GENERAL PROTOCOLOS DE EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
| --- |
| EQUIPO:ASPIRADOR CODIGO SIIM: |
| MARCA : SORENSEN MODELO: 2110 |
| PERIODICIDAD: SEMESTRAL | DURACION | RESPONSABLE: TECNICO DE MANTENIMIENTO |
| N° | ACTIVIDAD | DESCRIPCION |
| 2.1 | VERIFIQUE QUE EL USUARIO ESTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO | Preguntar al usuario las actividades de limpieza y revisión que realiza y la periodicidad con que lo hace. Dar reinducción si es necesario sobre el procedimiento de aseo y revisión que debe realizar el usuario del equipo. |
| 2.2 | VERIFIQUE EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. | Inspeccione todos los componentes estructurales del equipo: ( Buscando sintamos de obstrucción u otras anomalías ( Verifique su funcionamiento suave y seguro. Prosiga a corregir las anomalías encontradas |
| 2.3 | LIMPIEZA O REEMPLAZO DEL FILTRO. | .Utilice el equipo apropiado de protección tal como guantes y solvente. Remueva los tornillos de la lamina de metal con la herramienta apropiada de trabajo. Remueva la cumbre de la esquina. Remueva los cuatro tornillos de la cumbre con la bomba de la unidad ( El gasket de goma y el filtro se encuentran localizados debajo de la punta del plato) Remueva los filtros y lávelos con un solvente Limpie el gasket con una solución de sanitizacion. Reemplace el filtro y el gasket en una posición correcta. |
| 2.4 | REEMPLAZO DE LA VALVULA DE SALIDA. | Sitúe la válvula en posición Remueva la barra que retiene la tuerca de la maquina para mantenerla en posición. |
| 2.5 | REEMPLAZO DE LA VALVULA DE ENTRADA. | Para diferenciar estas dos válvulas la de entrada de esta marcada con una "X" en la parte inferior a la mano derecha en la esquina hacia la entrada de la cámara de aire. Reemplace la cabeza y apreté el enchufe de la cabeza de los tornillos a 30 movenciones gradualmente. |
| 2.6 | LUBRICACION DE LA BOMBA | Lubrique la bomba después de: Chequear el nivel de aceite durante largos periodos de operación. El abastecimiento de aceite en el filtro se termina durante 10 horas de operación. |
| 2.7 | MOFLE | Desensamble el mofle de escape y reemplace el filtro de fieltro cada seis meses o a las 200 horas de servicio. Al mismo tiempo reemplace el filtro de fieltro el cual esta montado en la parte de filtro de aceite. Use equipo de mantenimiento. |
| 2.8 | LIMPIADO DE BOMBA | El error más molesto puede ser corregido antes de desensamblar la bomba. Un ruido o ineficiencia de la bomba frecuentemente es nada mas serio que una aspa (o aspas) atorada en una aventura del rotor debido a un aceitado excesivo o un aceitado sucio o pesado. |
| 2.9 | DILIGENCIAR REPORTE DE SERVICIO | Elabore el reporte de mantenimiento consignando los siguientes datos: (Fecha, descripción del equipo, marca, modelo, N° serie, descripción del trabajo realizado, repuestos utilizados, observaciones. (Firme el reporte y hágalo firmar de la persona que recibe el equipo, consigne la información del mantenimiento en la bitácora |